|  | Le tensiomètre SPG 300 permet la mesure automatique de la pression artérielle. |
| --- | --- |

Nomenclature des composants

| Désignation | Matériau | N° | Nombre |
| --- | --- | --- | --- |
| Compresseur à membrane KPM-14A-3A2 |  | 1 | 1 |
| Vanne de fuite à 300 mmHg |  | 2 | 1 |
| Électrovanne de décharge : IS1903B KHPE |  | 3 | 1 |
| Brassard gonflable | PEBD | 4 | 1 |
| Carte électronique contenant le microcontrôleur, le buzzer et le capteur de pression capacitif |  | 5 | 1 |
| Écran LCD |  | 7 | 1 |
| Piles AA 1.5 V |  | 8 | 2 |
| Tube de circulation d’air | Silicone | 10 | 6 |
| Boutons | 6120(ABS) | 11 | 2 |
| Carter supérieur | 6130(ABS) | 12 | 1 |
| Carter inférieur | 6130(ABS) | 13 | 1 |
| Capot piles | 6120(ABS) | 14 | 1 |
| Vitre de protection écran |  | 15 | 1 |
| Vis d’assemblage |  | 16 | 8 |

Q1 Compléter le diagramme des interacteurs avec les fonctions énumérées dans le cahier des charges partiel

Tensiomètre

SPG 300

Environnement

Boîtier de transport

Utilisateur

Tension

artérielle

Normes

| Fonctions de service | Critère | Niveau | Limite |
| --- | --- | --- | --- |
| FS1 : permettre à l’utilisateur de contrôler sa tension et de suivre son évolution sur plusieurs semaines | Temps de mesure | 1,5 min | Maxi |
|  | Temps de gonflage du brassard pour un poignet de circonférence 17 cm | 4 s | Maxi |
|  | Précision | Équivalente à la méthode auscultatoire | ± 2 % |
|  | Plage de mesure | 20 mmHg | Mini |
|  |  | 300 mmHg | Maxi |
|  | Circonférence du poignet | 12,5 cm | Mini |
|  |  | 22 cm | Maxi |
|  | Méthode de mesure | Oscillométrique |  |
|  | Pression dans le brassard pour couper le flux sanguin (surpression par rapport à la pression atmosphérique) | 180 mmHg | ± 5 mmHg |
| FS2 : ne pas occasionner de gêne ni de danger pour l’utilisateur | Niveau de bruit | 65 dB | Maxi |
|  | Vidange en cas de pression supérieure à 300 mmHg | Oui |  |
|  | Respect de la norme NF EN 1060-4 | Oui |  |
| FS3 : s’adapter à l’environnement | Conditions d’utilisation : température | 10 °C – 50 °C | Mini Maxi |
|  | Conditions d’utilisation : humidité ambiante | 15 % – 85 % | Mini Maxi |
|  | Conditions de stockage : température | -10 °C – 50 °C | Mini Maxi |
|  | Conditions de stockage : humidité ambiante | 15 % – 85 % | Mini Maxi |
| FS4 : être facilement transportable | Masse (piles incluses) | 130 g | Maxi |
|  | Dimensions | 78 x 74 x 30 mm | Maxi |

Q2 Compléter le diagramme FAST à l’aide de la description des composants faite dans la nomenclature

FT111 : gérer le

système

FT112 : sélectionner

les fonctions

FT121 : exercer une

pression sur le poignet

FT122 : gonfler le

brassard

FT123 : connecter

tous les éléments du

du circuit pneumatique

FT131 : acquérir la

pression

FT132 : traiter

l’information

Touches

Buzzer

écran

LCD

Tubes

FT11: dialoguer

avec l’utilisateur

FT12 : couper la

circulation

sanguine

FT13 : mesurer

la pression

Piles

FT142 : vider

le

brassard en

cas

d’urgence

Electrovanne de

décharge

FT14 : vider le

brassard

Vanne de fuite

FT15 : alimenter

le système

FS1 :

permettre

à

l’utilisateur de contrôler

sa tension et de suivre

son évolution sur

plusieurs semaines

Q3 Compléter les zones grisées de la vue synoptique des chaînes d’énergie et d’information avec les éléments suivants :

- Circuit électrique (montage de transistors)

- Piles

- Pression dans le brassard

- Tension image de la pression